## 1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

| Ítem | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del procedimiento | Actividades en Sala Gris – Área Limpia |
| Código | POE-CE-02 |
| Versión | 01 |
| Fecha de elaboración | ____ / ____ / ______ |
| Fecha de vigencia | ____ / ____ / ______ |
| Revisión | Anual |
| Área responsable | Central de Esterilización |

## 2. OBJETIVO

Garantizar que todo el material e instrumental que ingresa al proceso de esterilización se encuentre limpio, íntegro, funcional, correctamente armado, empaquetado e identificado, asegurando la eficacia del proceso y la seguridad del paciente.

## 3. ALCANCE

Aplica a todo material proveniente del área de lavado/descontaminación:

- Instrumental quirúrgico

- Dispositivos médicos reutilizables

- Textiles

- Implantes

- Material de curaciones

## 4. RESPONSABLES

### 4.1 Ejecución

Técnicos y/o Enfermeros de Central de Esterilización

Responsables de:

- Recepción del material limpio

- Inspección funcional

- Armado de sets

- Empaquetado

- Rotulado

- Registro del proceso

### 4.2 Supervisión

Supervisor/a de Central de Esterilización

Responsable de:

- Cumplimiento del POE

- Control de trazabilidad

- Auditorías internas

- Capacitación del personal

## 5. DEFINICIONES

Sala Gris / Área Limpia:
Sector donde el material ya está lavado y seco, previo a la esterilización.

Trazabilidad:
Capacidad de identificar el historial del material desde su procesamiento hasta su uso.

## 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

### 6.1 Recepción del material limpio

- Recibir material del área de lavado.

- Verificar:

  - Secado completo

  - Ausencia de suciedad visible

  - Integridad del material

- Material húmedo o sucio → devolver al área de lavado.

### 6.2 Inspección de limpieza y estado

Revisión visual con iluminación adecuada o lupa.

Controlar:

- Restos orgánicos

- Corrosión u óxido

- Roturas/deformaciones

- Funcionamiento de articulaciones

Material defectuoso → retirar y notificar.

### 6.3 Lubricación del instrumental

Aplicar lubricante hidrosoluble en:

- Articulaciones

- Cremalleras

- Bisagras

Objetivo: prevenir corrosión y prolongar vida útil.

### 6.4 Armado de cajas y sets quirúrgicos

- Re ensamblar según listas estandarizadas.

- Realizar conteo de piezas.

- Ordenar según secuencia de uso quirúrgico.

- Registrar faltantes o reposiciones.

### 6.5 Selección del método de esterilización

Clasificar material según método:

| Material | Método |
| --- | --- |
| Metálico resistente | Vapor |
| Termosensible | Baja temperatura |
| Textiles | Vapor |

### 6.6 Empaquetado del material

Utilizar:

- Papel grado médico

- SMS

- Tela quirúrgica

- Bolsas mixtas

- Contenedores rígidos

Aplicar técnica:

- Doble envoltura cuando corresponda

- Sellado térmico correcto

- Colocación de filtros

### 6.7 Indicadores químicos

Colocar en cada paquete:

- Indicador interno → dentro del paquete

- Indicador externo → cinta testigo o integrador

### 6.8 Rotulado y trazabilidad

Cada paquete debe contener:

- Nombre del set/material

- Fecha de esterilización

- Fecha de vencimiento

- Lote o carga

- Método de esterilización

- Iniciales del operador

### 6.9 Registro del proceso

Completar planilla o sistema digital:

Registrar:

- Tipo y cantidad de paquetes

- Método de esterilización

- Fecha

- Operador responsable

## 7. REGISTROS ASOCIADOS

- Planilla de armado de sets

- Registro de trazabilidad de cargas

- Registro de reprocesamiento

- Check list de inspección de instrumental

## 8. INDICADORES DE CALIDAD

- % sets completos

- % reprocesamientos

- Cumplimiento de registros

- Auditorías internas

## 9. BIOSEGURIDAD

Uso obligatorio de:

- Cofía

- Barbijo

- Camisolín limpio

- Guantes de procedimiento

Prohibido:

- Ingreso con ropa de calle

- Comer o beber en el área

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ____ | Emisión inicial | ____ |

## 11. APROBACIONES

| Cargo | Nombre y Apellido | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó | Dirección |  |  |

# – SALA BLANCA (ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO)

### Central de Esterilización

## 1. IDENTIFICACIÓN

| Ítem | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Esterilización y almacenamiento |
| Código | POE-CE-03 |
| Versión | 01 |

## 2. OBJETIVO

Garantizar la esterilización efectiva, liberación segura y almacenamiento adecuado del material estéril.

## 3. RESPONSABLES

Ejecución: Técnicos/enfermeros de la central de esterilización
Supervisión: Supervisor de la central de esterilización

## 4. CONDICIONES DEL ÁREA

- Área restringida

- Presión positiva

- Control de temperatura y humedad

## 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

### 5.1 Recepción de material empaquetado

Recibir desde sala gris:

- Verificar integridad del paquete

- Verificar indicadores químicos externos

### 5.2 Carga del esterilizador

Distribución correcta:

- No sobrecargar

- Separación entre paquetes

- Colocar contenedores pesados abajo

### 5.3 Métodos de esterilización

Vapor (Autoclave)

- 121° / 134°C según carga

Baja temperatura VER O ELIMINAR

- Plasma

- Óxido de etileno

### 5.4 Monitoreo del proceso

Controles obligatorios

- Físicos → tiempo, presión, temperatura

- Químicos → indicadores internos/externos

- Biológicos → según protocolo institucional

### 5.5 Liberación de carga

La carga se libera si:

- Parámetros físicos correctos

- Indicadores químicos conformes

- Biológicos negativos (según frecuencia)

Supervisor autoriza liberación.

### 5.6 Enfriamiento y manipulación

- No manipular material caliente

- Evitar corrientes de aire

- Manipulación con manos limpias

### 5.7 Almacenamiento del material estéril

Condiciones:

- Estanterías cerradas o protegidas

- A 20–25 cm del piso

- A 5 cm de la pared

- Ambiente seco y limpio

Sistema FEFO:
👉 First Expire – First Out

### 5.8 Distribución del material

- Según pedido de servicios

- Registro de trazabilidad

- Transporte en carros cerrados

## 6. REGISTROS

- Registro de cargas

- Registro de controles biológicos

- Registro de liberación

- Registro de distribución

## 7. INDICADORES

- Fallas de esterilización

- Controles biológicos positivos

- Eventos adversos

## 8. CONTROL DE CAMBIOS Y FIRMAS

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró |  |  |  |
| Revisó |  |  |  |
| Aprobó | Dirección / IAAS |  |  |